## Slide 1: Spec.
회로 구성
  TI developer kit
  아날로그 센서 모듈 (피지오랩)
  1GB 외장메모리 (ECG 데이터 저장용)
    3 bytes * 250Hz * 3600 * 24 * 7 ≈ 433MB (일주일 약 433MB 저장 공간 필요)
  5 pin connector
    펌웨어 탑재, 데이터 추출용
  버튼 1
  멀티컬러 LED 1

## Slide 2: Workflow
Normal mode
심전도 측정/저장
전원 on
- 버튼 길게 누르기
- LED 점등
Pairing mode
- 버튼 두 번 누르기
- LED 점멸
심전도 전송
- LED 색상 변경
심전도 전송 중단
- LED 색상 복구
전원 off
- 버튼 길게 누르기
Advertising
Pin code 요청
Pairing
Scan
Pin code
입력
실시간 심전도
전송 요청
실시간 심전도
전송 중단 요청
ECG Viewer
Firmware
Application
심전도 데이터 추출
- 심전도 저장 중단
- LED 색상 변경
5 pin connector

## Slide 3: Mode
Normal mode
  전원 on/off
    버튼 long press
    LED 점등
  심전도 측정 및 저장
    전원 on과 동시 시작, 전원 off 시까지 계속
    24 bit/sample
    일정 용량(시간)이상 저장 시 자동 중단
  Pairing mode 진입
    버튼 두 번 클릭 시 pairing mode 진입
  실시간 심전도 전송
    Pairing된 application에서 실시간 심전도 전송 요청 시
    LED 색상 변경
    Pairing된 application에서 전송 중단 요청 / disconnect 시 중단
  저장 데이터 추출
    심전도 저장 중단 / 5 pin connector 통신
Pairing mode
  외부 application(스마트폰)과의 BLE pairing process
  LED 점멸로 pairing mode 임을 확인
  Advertising – Pin 입력 (0000으로 고정) – Pairing
  1분간 pairing 요청 없을 시 normal mode로 복귀
Pairing mode에서도 심전도 저장은 계속 수행

## Slide 4: Communication
BLE 통신에 필요한 Service / Characteristic 정의
  HW 정보
    Device name, Version, Serial number 등 (범용으로 사용되는 UUID 적용)
  명령어 / ack
    실시간 심전도 전송 / 중단 요청
  데이터 전송
    실시간 심전도 데이터 전송
5 pin connector 데이터 전송 프로토콜
  저장 심전도 데이터 추출 요청 명령
  저장 심전도 데이터 전송
  심전도 데이터 수신 프로그램 개발

## Slide 5: 기타
메모리 용량은 변경 가능
  배터리 지속 가능 시간, 기구부 구조 등을 고려하여 차후 조정
버튼 조작 방법 변경 가능
  전원 on/off, Pairing mode 진입에 사용되는 버튼 조작법은 변경 가능
심전도 측정 시간 기록 여부 / 방법 등은 차후 별도 논의
  현 단계에서는 심전도 값만 저장, 전송
펌웨어 업데이트는 고려하지 않음
  1회용 기기로, 펌웨어 업데이트 무의미